2通道高精度校准器-CALYS 150

2个测量通道

用于现场使用的防护

容易连接系统

数据采集

HART协议发射机自动校准

21 CFR part11兼容

Calys 150是一个非常高精度的用于现场校准的仪器。非常容易使用，内置了所有的程序处理功能，使得CALYS 150是一个非常完美的用于维护、质量控制和校准的仪器设备。

这是个耐用的和可靠的校准器（防护的外壳，容易连接的系统，高对比度背光显示器），多种工作集成在一个仪器内。

- 模拟，发射

- 压力，温度，过程信号测量。

一个蓝牙接口，快速访问功能，用于连接的在线帮助，CLAYS 150对于现场使用提供了高性能。

CALYS150介绍

CALYS150是一个便携的校准器，能够在2个隔离的通道上同时进行测量和发生或在2个通道上进行测量。

它有一个宽的背光显示器，可使用在所有的闪电条件下。

完全的保护通过外壳与由聚碳酸酯键盘一起以保护它不受污垢的侵蚀。凸起的键盘使得你在穿戴保护手套操作时容易使用。

它能测量和产生电压、电流、频率、电阻信号、阻抗探头和热电偶。当使用可选的外部压力模块时该仪器也能够测量压力，能在HART协议发射机上自动地执行校准。

它能驱动一些干燥区域和温度浴室用于温度传感器校准。

Calys 150交货时的标准配置：包含1个带子，1个用于桌面使用的支架，1个快速电池充电器，1套带鳄鱼夹的6根测量电线。

主要特点

显示器：带对比度设置的背光显示器。

USB连接

推荐的环境条件：0 to 50°C, 10 to 80% 相对湿度。

最大值环境条件：-10 to 55°C. 10 to 80% 相对湿度。

防水保护等级：IP54

可再充电NiMH电池。

尺寸: 210X110X50 mm (8.3x4.3x2.0 in.)

重量: 200g (7 Oz.)

容易连接的系统

这个独特的系统的使用通过推动接线端子的顶部和插入：

- 电线：直径可达3mm或10AWG。

- 补偿热电偶连接器，通过释放。

电线在两个黄铜板之间被拉紧，提供热稳定性，对热电偶创造一个非常好的冷连接点补偿。

这个系统允许4mm香蕉插头和同样安全连接器连接到前面板上。

功能：

CALYS150允许下列的物理值被测量和模拟。

- 电压

- 电流

- 阻抗

- 温度：来自热电偶，RTD和电热调节器阻抗。

- 压力测量：当使用可选的外部压力模块（模拟要求用户提供压力泵）

- 频率/计算：来自信号和干式接点

它允许缩放程序信号，修正温度探头。

它是与HART发射机兼容的，通过插入一个250ohms电阻以不扰乱数字数据传递。

它存储数据及发送他们到计算机上进行分析。

HART 协议

CALYS150能与支持HART协议的仪器一起工作。

- 1到15个模拟传感器的连接，用24V电源。

- 兼容协议《HART5》和《HART6》。这些传感器的设置和配置通过CALYS150进行。

- 环路供电：插入250Ω内置电阻。

- “校验”hart菜单选件：电流环路和探测器的查证（手工或自动）。所以信息被存储在证明报告里。

- 环路电流和探测器能通过Calys 150进行调节。

- HART仪器状况：一些关于在测试状态下的仪器的行为信息能被显示：超载环路，限值变量的输出…

校准：

  - 传感器校准：

    - 为了修正传感器校准系数能被执行：CLAYS150能发布校准证书。

  - 电子设备校准：

    - 校准能被执行通过比较（2个探头和温度发生器驱动）或利用信号发生。2种方法可利用：手动或自动，考虑不确定性。校准设置点由用户加入。

    - 发射机模式：测量值被发射，如4-20mA或电压。

显示器

CALYS150双显示器连续地显示测量值，发射值，标尺和使用的功能。

在顶部显示日期、时间和外部温度。

在测试期间，平均值、最小值、最大值和测量的数字被显示在左边。在测试发射期间，这个部分的屏幕显示所有详细资料：斜率、梯度、常数值发射函数。

下拉菜单被用于导航器，可利用一个在线帮助可利用图形显示探头连接一个电线。

功能和性能：@23°C ±5°C

不确定是以%的读数（CALYS150显示器）+固定值

直流电流：测量

Calys150能够测量直到100mA，有或没有环路供电电源（24V供电电源）

| Range量程 | Meas range测量范围 | Resolution分辨率 | Accuracy精度 / 1yr年 | Remarks备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-20mA | 0mA/24mA | 0.1 μA | 0,007%R + 0.8 μA | Rin < 30 Ω |
| 4-20mA | 3mA/24mA | 0.1 μA | 0,007%R + 0.8 μA | Rin < 30 Ω |
| 100mA | 0mA/100mA | 0.1 μA | 0,009%R + 2μA | Rin < 30 Ω |

温度系数< 7 ppm/°C 从 0°C 到18°C 及28°C 到50 °C.

- 环路供电电源= 24 V ± 10%

- HART兼容性：输入阻抗 Rin = 280 Ω

- 显示线性或二次方缩放

直流电流：发射

| Range量程 | Resolution分辨率 | Accuracy精度 / 1yr年 |
| --- | --- | --- |
| 24mA | 1 μA | 0,007%R + 0.8 μA |
| 4-20mA | 1 μA | 0,007%R + 0.8 μA |
| 0-20mA | 1 μA | 0,007%R + 0.8 μA |

温度系数< 7 ppm/°C从 0°C 到 18°C 和28°C 到 50 °C.

规格的给出为：

- Calys 150主动模式 (+24V ON) ↔ DUT 被动模式 (+ 24V OFF).

- Calys 150 被动模式(+24V OFF) ↔ DUT 主动模式 (+ 24V ON)

发射：有或没有环路供电（24V）

预编制阶梯

|  | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-20mA linear | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 0-20mA linear | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 4-20mA quad | 4 | 5 | 8 | 13 | 20 |
| 0-20 mA quad | 0 | 1.25 | 5 | 11,25 | 20 |
| 4-20mA valves | 3.8-4-4.2 |  | 12 |  | 19,20,21 |

直流电压：测量

| Range量程 | Meas range测量范围 | Resolution分辨率 | Accuracy精度 / 1yr年 | Remarks备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +100mV | 10mV+100μV | 1 μV | 0.005%R + 2 μV | Rin > 10 MΩ |
| +1V | -100mV+1 V | 0 μV | 0.005%R + 8 μV | Rin > 10 MΩ |
| +10V | -1V+10 V | 100 μV | 0.007%R + 80 μV | Rin = 1 MΩ |
| +50V | -5V+50V | mV | 0,007%R +0.52 mV | Rin = 1 MΩ |

Rin: input resistance 输入阻抗

直流电压：发射

| Range量程 | Meas range测量范围 | Resolution分辨率 | Accuracy精度/1yr年 | Remarks备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +100mV | -5mV+100m V | 1 μV | 0,005% R+ 2 μV | 1KΩ |
| +1V | -5mV+1 V | 10 μV | 0,005% R+ 8 μV | 2KΩ |
| +10V | -100mV+10V | 100 μV | 0,007% R+ 80 μV | 4KΩ |
| +50V | -100mV+50V | 1mV | 0,007% R+ 0.5mV | 4KΩ |

频率，计算：测量

| Range量程 | Resolution分辨率 | Accuracy精度 / 1yr年 |
| --- | --- | --- |
| 10 kHz | < 0.01 Hz | 0.01%Rdg |
| 100 kHz | 0.1 Hz | 0.01% |

触发：1V

单位刻度以脉冲/分钟和Hz。

测量：在频率信号或干式连接点上。

计算的执行在限制时间上或在无限制时间上。

频率，脉冲：发射

| Range量程 | Resolution分辨率 | Accuracy精度 / 1yr年 |
| --- | --- | --- |
| 1000 Hz | 0.01 Hz | 0.01% Rdg |
| 100 kHz | 1 Hz | 0.01% Rdg |

刻度以脉冲/分钟和Hz。

脉冲发射和干式连接点模拟。

最大振幅：20V（由用户选择）

阻抗：测量

| Range量程 | Input Range输入范围 | Resolution分辨率 | Accuracy精度/1yr年 | Remarks备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 Ω | 0 to 400 Ω | 1 mΩ | 0.006% R+ 8 mΩ | 4 wires |
| 3600 Ω | 0 to 3600 Ω | 10 mΩ | 0.006% R+ 50 mΩ | 4 wires |
| 50K Ω | 0 to 50KΩ | 100 mΩ | 0.008% R+1Ω | 4 wires |

阻抗测量用2,3或4线自动进行连接线的数的识别，线数显示在屏幕上。

阻抗：发射

| Range量程 | Input range输入范围 | Resolution分辨率 | Accuracy精度/1yr年 | Remarks备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 Ω(DC current) | 1-400 Ω | 10 mΩ | 0.006%R + 8 mΩ@1mA | Lext of 0.1 mA/1mA |
| 3600 Ω(DC current) | 1-3600 Ω | 100 mΩ | 0.006%R + 50 mΩ@0.1mA | Lext of 0.1 mA/1mA |
| 50KΩ(DC current) | 1-50K Ω | 1Ω | 0.008%R +1Ω | Lext of 5μA/50μA |

发射用可得到的脉冲电流：查阅说明书的用法手册

温度系数：< 5 ppm/°C 从 0°C 到 18°C 和 28°C 到 50 °C.

阻抗发射：建立时间<1ms，用于灵敏的发射类型的兼容性。

压力：用外部数字传感器测量

| Range量程 | 0-1bar | 0-3bar | 0-10bar | 0-30bar | 0-100bar | 0-300bar | 0-1000bar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Absolute绝对 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Relative相对 | yes | yes | yes | yes | Not availiable | Not availiable | Not availiable |

分辨率：0,02 % 满刻度的。

精度：-0.05 %满刻度的，用于10和40°C; - 0,1 %满刻度的在- 10 + 10°C 和40到80°C之间。

这个数字压力模块通过RS485系列电缆连接到数字输入连接器。所有的数据是数字的。

测量被温度补偿，由于在工厂多项修正执行在EPROM里。

温度

RTD：测量和发射

| 探头类型 | 量程 | 分辨率测量 | 精度/1年 ，测量 | 输出量程 | 分辨率发射 | 精度/1年 ，发射 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pt50(α=3851) | -2200C+8500C | 0.010C | 0.006%R+0.040C | -2200C+8500C | 0.010C | 0.006%R+0.040C |
| Pt100(α=3851) | -2200C+8500C | 0.010C | 0.006%R+0.030C | -2200C+8500C | 0.010C | 0.006%R+0.0350C |
| Pt100(α=3916) | -2000C+5100C | 0.010C | 0.006%R+0.030C | -2000C+5100C | 0.010C | 0.006%R+0.0350C |
| Pt100(α=3926) | -2100C+8500C | 0.010C | 0.006%R+0.030C | -2100C+8500C | 0.010C | 0.006%R+0.0350C |
| Pt200(α=3851) | -2200C+8500C | 0.010C | 0.006%R+0.040C | -2200C+8500C | 0.010C | 0.006%R+0.040C |
| Pt500(α=3851) | -2200C+8500C | 0.010C | 0.006%R+0.030C | -2200C+8500C | 0.010C | 0.006%R+0.040C |
| Pt1000(α=3851) | -2200C+8500C | 0.010C | 0.006%R+0.030C | -2200C+8500C | 0.010C | 0.006%R+0.0350C |
| Ni100(α=618) | -600C+1800C | 0.010C | 0.006%R+0.050C | -600C+1800C | 0.010C | 0.006%R+0.040C |
| Ni120(α=672) | -400C+2050C | 0.010C | 0.006%R+0.050C | -400C+2050C | 0.010C | 0.006%R+0.040C |
| Ni1000(α=618) | -600C+1800C | 0.010C | 0.006%R+0.050C | -600C+1800C | 0.010C | 0.006%R+0.040C |
| Cu10(α=427) | -500C+1500C | 0.100C | 0.006%R+0.180C | -500C+1500C | 0.100C | 0.006%R+0.10C |
| Cu50(α=428) | -500C+1500C | 0.010C | 0.006%R+0.050C | -500C+1500C | 0.010C | 0.006%R+0.050C |

阻抗探头测量以2,3或4线：自动识别连接的电线的数，显示在屏幕上。

- 温度系数：< 10 % of accuracy的精度/°C

- 给出的精度是用于4线装配的探头。

- 对于RTD模拟给出的精度对于1mA电流；可容许的测量电流：0.01mA to 1 mA.

- 考虑所使用的温度传感器的特殊错误和执行环境条件。

- 建立时间：<1ms 用于模拟（模拟在快速的发射机上）。

热电偶：测量和发射

|  | 测量 | 发射 |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 输入量程 | 分辨率 | 精度/1年 | 输出量程 | 分辨率 | 精度/1年(发射) |
| K | -250 to -2000C -200 to -1200C -120 to +13720C | 0.20C 0.050C 0.050C | 0.500C 0.150C 0.0050%R+0.080C | -250 to -500C -50 to +1200C +120 to +10200C +1020 to +13700C | 0.20C 0.10C 0.050C 0.050C | 0.15%R 0.060C 0.005%R+0.050C 0.007%R+0.050C |
| T | -250 to -2000C -200 to -1000C -100 to +800C +80 to +4000C | 0.20C 0.050C 0.050C 0.050C | 0.500C 0.05%R+0.060C 0.015%R+0.070C 0.060C | -250 to -1000C -100 to +00C +0 to +4000C | 0.20C 0.050C 0.050C | 0.1%R+0.050C 0.02%R+0.060C 0.0550C |
| J | -210 to -1200C -120 to +600C +60 to +12000C | 0.050C 0.050C 0.050C | 0.150C 0.005%R+0.070C 0.0025%R+0.060C | -210 to +00C +0 to +500C +60 to +12000C | 0.050C 0.050C 0.050C | 0.03%R+0.080C 0.05%R+0.070C 0.005%R+0.040C |
| R | -50 to +00C +0 to +1500C +150 to +17680C | 0.50C 0.20C 0.10C | +0.600C +0.600C +0.30C | -50 to +00C +0 to +3500C +350 to +17680C | 0.50C 0.20C 0.10C | 0.35%R+0.40C +0.40C +0.250C |
| S | -50 to +1500C +150 to +14500C +1450 to +17680C | 0.50C 0.20C 0.10C | 0.800C 0.300C 0.350C | -50 to +00C +0 to +3500C +350 to +17680C | 0.500C 0.20C 0.10C | 0.25%R+0.40C 0.300C 0.250C |
| B | +400 to +9000C +900 to +18200C | 0.20C 0.10C | 0.005%R+0.40C 0.005%R+0.20C | +400 to +9000C +900 to +18200C | 0.20C 0.10C | 0.005%R+0.40C 0.005%R+0.20C |
| U | -200 to -1000C -100 to +6600C | 0.050C 0.050C | 0.130C 0.090C | -200 to +4000C +400 to +6000C | 0.050C 0.050C | 0.090C 0.110C |
| N | -240 to -1900C -190 to -1100C -110 to +00C +0 to +4000C +400 to +13000C | 0.20C 0.10C 0.050C 0.050C 0.050C | 0.25%R 0.1%R 0.04%R+0.060C 0.080C 0.005%R+0.060C | -240 to -2000C -200 to +100C +10 to +2500C +250 to +13000C | 0.200C 0.100C 0.050C 0.050C | 0.15%R +0.100C +0.080C 0.008%R+0.050C |

热电偶：PlatineL（普拉提奈尔热电偶用铂合金）, Mo（钼）, NiMo（镍钼）/NiCo（镍钴）, G,D,L,C：对于详细规格说明，查阅仪器手册（可获得根据需要）

给出的精度对于参考点@ 0°C

关于使用内部的RJ（除了连接B）增加一个附加的不确定度0.2°C。

CJC能通过键盘程序局部进行选择，除了热电偶类型B以外：

- 外部在0°C，内部（仪器接线端的温度补偿）或通过温度编程。

- 温度系数：<精度的10% /°C. 显示单位： °C 和 F。

电热调节器：测量和发射

由于50KΩ量程和Steinhart –Hart方程式，电热调节器能在CALYS150里执行。

Steinhart-hart方程式是：

通常A,B,D的计算是依据温度在0°C, 25°C, 和70°C。

其它的功能

文件菜单

用户能保持直到10个完整的仪器配置，且随时可以回放他们。在用户运行和使用期间，配置能被保存和回放。配置包括在仪器上所有编制完成的工作。

对比度调节：

屏幕的对比度能够根据需要进行调节以适合测试环境的要求。

电池寿命：6个小时最小值。

屏幕背光：

背光的时间可以编程控制以节省电池消耗。

缩放：

在测量和仿真期间，缩放允许程序信号以FS的%百分比进行显示或以所有的其它单位。这个功能也允许传感器在校准之后进行修正。

相对测量：

- 编制一个异于任何一个仪器的参考值（NUL功能）

- 减少常数值：通过测量的或对一个测量值进行编制（TARE功能）

平方根：

在电流测量和模拟里，这个功能允许计算一个来自类型ΔP的发射机的二次方信号。

发射机测试：

发射机能使用用户程序进行校验。

20个程序及测试结果能被存储。

偏离曲线能被显示。

测试报告编辑。

兼容21 CFR part 11标准：

口令，注册，登录，核查跟踪等必需使用该设备。

模拟菜单：

模拟值的设置通过在键盘上输入值，或通过特殊的数字指针进行改变。

斜坡产生：

简单或循环斜坡的开始、结束和持续时间长短的值能被设置以进行模拟。

对于任何信号，在循环斜坡的情形斜坡数也能被调节。

阶梯模拟：

建议2个模式：

- 编程模式：开始值，阶梯数和时间长短必须设置。

- 手动模式：用户有大约100个预设值。

在电流模拟期间，用户在运行的量程里或依据所选标尺的0%,25%,50%,75%和100%将有一些附加的预设值。在标尺之间进行选择。

0-20mA：线性的或二次方的。

4-20mA：线性的或二次方的。

合成器：

Calys 150允许手工输入100个值生成曲线。

发射机功能：

CALYS150能被作为一个发射机使用。

测量输入用缩放复制在输出上。

开关测试：

在温度和压力方面，CALYS150能控制电子的自动调温器和恒压器触发级别。

存储器

CALYS100能自动地或在用户请求时记录数据。10000个数据以曲线或清单的形式能被存储和显示在屏幕上。

CALYS150标准的供应有6根测试导线，1个电池适配器，一个仪器手册。

订购说明：

Process calibrator 过程校准器：CALYS 150

Transport case运输盒：ACL 6050

Pressure sensor压力传感器：ACL 433

HART Modem 调制解调器：ACL 500

AOIP Temperature generator communication Cable 温度发生器通信电缆：ACL 600