PC6 压力校准器

PC6压力校准器结合了压力仪器方面的最新发展，用先进的传感器和部件技术提供一个万能的校准仪器。它设计用于精确的测试和校准下列类型的仪器：

- 压力传感器/变送器

- 压力开关/减压阀

- 压力指示器（模拟/数字）

- 过程指示器（压力计）

- 电流/电压到压力变换器

PC6 PRO提供手持式测试系统：

LTP1 低压气动测试系统：-1 到 3 bar (-30inHg 到 45psi)

TP1 气压测试系统：-1 到 40 bar ( -30inHg 到 600psi)

HTP1 液压测试系统：到1000 bar (15,000psi)

紧凑尺寸的PC6 PRO没有减弱其功能。它能同时显示压力相对电压、电流、日期和时间，压力的百分数，压力开关状态，温度最大和最小压力值。数据能用时间和日期标志进行日志和存储，以便将来参考。PC6 PRO使用不同的选件能成为源电流和电压，举例来说：连续的、阶梯或平方根函数。

模块化设计的PC6 PRO允许作为一个定制的校准器被制作，给予最小的功能，如果需要一个非综合的仪器 （也就是说一个简单的压力指示器）。作为选择，有充分特点的校准系统能被供应，以适应各种不同的压力量程，使用外部压力模块 （EPM）或数字压力模块 （DPM）。

特点

- 低费用，小的和便携的

- 压力测量量程：-1 到 1000bar / -30inHg 到 15,000psi

- 电压和电流测量和源

- 压力到电流或电压转换

- 电流或电压到压力转换

- 两线发射机模拟

- 同时显示压力和选择的函数

- 时间的/事件数据存储，用日期&事件标记

- 通过RS232接口上载和下载校准程序

- 可选择的语言：法语，德语，意大利语，西班牙语

- 压力开关测试

- 泄漏速率测量：1秒到99天。

- 毛重，最大和最小压力值。

- 显示器保持功能

- 为压力传感器和压力变送器提供输出

- 压力模块温度测量

- 分辨率变化容易

- 对于必需的压力量程，外部压力模块（EPM 或 DPM）可交换性

- 基于视窗的软件‘SiCalPro’用于遥控运行及数据转移进入许多应用程序（可选）

- “CE“标记

PC6 PRO规格说明

| Model型号 | Range量程 | Accuracy精度达到 (FS) up to |
| --- | --- | --- |
|  | bar | psi |  |
| PC6-PRO-0.1-C G PC6-PRO-1-C G or A PC6-PRO-2-C G or A PC6-PRO-5-C G or A PC6-PRO-10-C G or A PC6-PRO-20-C G or A PC6-PRO-40-C G or A | -0.1 to 0.1 -1 to 1 -1 to 2 -1 to 5 -1 to 10 -1 to 20 -1 to 40 | -1.5 to 1.5 -15 to 15 -15 to 30 -15 to 75 -15 to 150 -15 to 300 -15 to 600 | 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% |

| Mode型号 | Range量程 | Accuracy (FS)精度达到 up to |
| --- | --- | --- |
|  | bar | psi |  |
| PC6-PRO-70-C SG or A PC6-PRO-100-C SG or A PC6-PRO-200-C SG or A PC6-PRO-350-C SG or A PC6-PRO-700-C SG or A PC6-PRO-1000-C SG or A | 0 to 70 0 0 to 100 0 to 200 0 to 350 0 to 700 0 to 1000 | 0 to 1000 0 to 1500 0 to 3,000 0 to 5,000 0 to 10,000 0 to 15,000 | 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% |

可获得其它的压力量程，特殊订购。

G = Vented Gauge, A = Absolute (Not a standard range), SG = Sealed Gauge

G=通气口量表，A=绝对的（非一个标准量程），SG=密封量表

微分设备可获得作为EPM.

过压：10%FS

分辨率：6位数字

压力单位：bar, mbar, MPa, kPa, psi, kg/cm², atm, inH20, m H20, mm H20, inHg, mmHg, unit1, unit2 (user defined)

过载报警：闪光显示及可听音在110% of FS

温度显示：压力传感器模块的温度 （精度：± 0.5°C）

| Measurement测量 | Range量程 | Resolution分辨率 | Accuracy精度 | 输入阻抗 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Voltage *电压 (自动量程) | 0 to 100mV 0 to 5V 0 to 50V | 1uV 0.1mV 1mV | 0.025% FS 0.025% FS 0.025% FS | 1 MΩ 1 MΩ 1 MΩ |
| Current *电流 | 0 to 50mA | 1uA | 0.025% FS | 6 Ω |

PC6 PRO指示器版本不包括电压/电流 输入/输出或EPM。

替换‘C’ 对于 ‘I’在部件号。当订购一个指示器时。

| Sourcing源 |  |  |  | Max. Load最大负载 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Voltage *电压 Current *电流 | 0 to 10V 0 to 50mA | 0.2mV 1uA | 0.025% FS 0.025% FS | 20mA 330 Ohm |

温度系数：± 0.005% 的读数of reading / °C 考虑 20°C

| Voltage Output电压输出 | 受控直流电源10V ± 0.1% 最大值. 电流10mA 非受控直流电源24V ± 10% 最大值. 电流 50mA |
| --- | --- |
| Pressure Switch Test压力开关测试 | Status OPEN / CLOSED。状态：打开/关闭 |
| Operating Temperature运行温度 | 0 to 50°C |
| Calibrated Temperature校准温度 | 20°C ± 2°C |
| Calibrated Temp. Range校准温度量程 | 0 to 50°C |
| Storage Temperature存储温度 | -20 to 70°C |
| Temperature Effects温度效果 | 0.001% of reading /°C between 0 to 50°C |
| RS232 Parameters参数 | Baud rate波特率1200, 2400, 4800, 9600, stop bits终止比特 1 or 2, status ON or OFF状态开或关 |
| Zero Reset零复位 | Manual - keyboard operation手动-键盘操作 |
| Data Capacity数据容量 | 437个记录进入一个最大值20个文件，32K存储器（另外的585个记录，32K存储器选件可获得） |
| Display显示器 | Backlit LCD, 16 characters x 2 line alpha numeric 背光LCD，16位字符x 2行文字数字的 |
| Pressure Media压力媒介 | 水，石油，非腐蚀气体（对于其他媒介请联系厂家） |
| Humidity湿度 | 5 to 95% relative humidity non condensing相对湿度非冷凝 |
| Resolution Select分辨率选择 | Increase or decrease by a factor of 10 增加或减少通过一个10的因数 |
| Power Supply电源 | 6V NiMH rechargeable battery / mains operation via charger (supplied) 6V镍氢可再充电电池/主电源操作通过充电器（提供） |
| Battery Life电池寿命 | Up to 10 Hours fully charged充满电后可达10个小时 |
| Low Battery低电池 | Continuous check, audio and visual warning连续检查，声音和视觉报警 |
| Dimensions尺寸 | 92 x 110 x 59mm (Calibrator head only仅校准器头部) |
| Weight重量 | 850 g (Calibrator head only仅校准器头部) |
| Electrical Connections电气连接 | Ground, Voltage/Current Input/output, Pressure Switch。接地，电压/电流 输入/输出，压力开关 | Standard 2mm sockets 标准2mm插孔 |
|  | Battery Charger电池充电器 | 2个柱状微小的圆形连接器。 |
|  | RS232 | 8个柱状微小的圆形连接器。 |
|  | EPM | 14个柱状微小的圆形连接器。 |
| Pressure Connections压力连接 | 3/8BSP male 'quick-fit' / 1/4BSP or 1/4NPT male (Pneumatic气体) 3/8BSP female 'quick-fit' / 3/8BSP or 3/8NPT male (Hydraulic水压) |
| Software (optional)软件（选件） | ‘SiCalPro’软件允许用户遥控控制PC6 PRO校准器通过一个虚拟的仪器面板在计算机屏幕上。校准数据能被日志，观看和打印以图形格式或在一个校准报告上。 |
| System Requirements:系统需要的条件 | Minimum Intel Pentium® with Windows® 95 or higher. |

Ordering Codes:-订购编码：

P - pneumatic system 空气系统(LTP1 up to 3 bar / TP1 up to 40 bar)

H - hydraulic system水压系统 (HTP1)

1-UK / 2-Europe / 3-USA / 4-AUS

C or I (Calibrator or Indicator校准器或指示器)